### Hőelemek fajtái és felhasználásuk

A hőelem a hőmérséklet mérésére szolgáló érzékelő eszköz. Két különböző tulajdonságú fémet tartalmaz, amelyek egyik végükön egymáshoz kapcsolódnak. Ennek hatására a hőmérséklettől függő feszültség különbség alakul ki. Ez a feszültség különbség mérhető, illetve felhasználható a hőmérséklet mérésére.

Milyen típusai vannak a hőelemnek?

Különböző fémpárokból alkotott hőelemek állnak rendelkezésünkre. A négy leggyakrabban használt típus a J, K, T és az E. Minden típus különböző hőmérséklet tartományban és különböző környezeti feltételek között alkalmazható, bár a maximális hőmérsékletet főként az alkalmazott fémdrót átmérője határozza meg.

Hogyan válasszunk hőelemet?

A különböző hőelemek igen széles hőmérséklettartományban képesek mérni, jól bírják a mechanikai és egyéb igénybevételeket, ezért igen elterjedt ipari alkalmazásuk.

A feladatra legmegfelelőbb hőelem kiválasztásának szempontjai:

- A hőmérséklet tartomány

- A hőelem kémiai ellenállósága, ill. a szükséges védőburkolat alkalmazhatósága

- Kopás és rázkódás védelem

- A beilleszthetőség feltételei (a beépítendő hőelemnek meg kell felelnie a már meglévő berendezéseknek. A rendelkezésre álló furatok átmérőjét előbb meg kell határozni).

Szempontok a hőelem- kialakítás kiválasztásához

A védőburokkal ellátott hőelemek 3 különböző kialakítással kerülnek forgalomba: földelt, földeletlen, szabadon álló.

| Földelt | Földeletlen | Szabadon álló |
| --- | --- | --- |

A földelt kialakítású érzékelő esetében a hőelem drótok csatlakozási pontja a védőburkolat csúcsához van erősítve. Ennek eredményeképpen biztosított a jó hőáram a falon át a környezet és az érzékelő között.

A földeletlen kialakítású érzékelőnél a hőelem csatlakozó pontja és a fal nem érintkezik. A mérés reakcióideje hosszabb, mint a földelt esetében, de biztosítottá válik bizonyos fokú elektromos szigetelés.

A szabadon álló kialakítású hőelem drótjainak csatlakozó pontja, a mérőpont, ki van vezetve a védőburkolat csúcsánál. Ennél a konstrukciónál érhető el a legjobb válaszidő (reakcióidő), de az alkalmazhatósága igen behatárolt: csak nem korrozív, nem túlnyomásos közegben alkalmazható.

Válaszidő

Válaszidőnek nevezzük azt az időtartamot, amely a hőmérséklet lépcsőszerű megváltozása esetén a megváltozás 63,2%-ának érzékeléséhez szükséges, meghatározott körülmények között. A szabadon álló kialakítású hőelemek biztosítják a legrövidebb válaszidőt. A kisebb átmérőjű hőelemek válaszideje rövidebb, de a mérési tartományuk felső határa általában alacsonyabb.

Néha a burkolt mérőszonda nem képes ugyanazt a hőmérséklettartományt elviselni, mint a hőelem.

| Anyag | Max. hőmérséklet | Alkalmazási környezet |
| --- | --- | --- |
|  |  | Oxidáló | Hidrogén | Vákuum | Inert gáz |
| 304 SS | 900 °C | Nagyon jó | Jó | Nagyon jó | Nagyon jó |
| Inconel 600 | 1148 °C | Nagyon jó | Jó | Nagyon jó | Nagyon jó |

Hőszigetelés: 
Általában a magnézium-oxid a legelterjedtebb. A villamos szigetelésre jellemző szám az ellenállás (drót-drót, ill drót-hüvely között), amely legalább 1.5 M Ohm, 500 V-os feszültségű egyenáram esetén, bármely átmérőre.

Hajlítás: 
Egyes típusok könnyen hajlíthatóak, alakíthatóak. A hajlítási sugár a csőátmérőnek legalább kétszerese legyen.

A hőelemek kialakítása 
A földelt kialakítású hőelemek nyugvó és áramló korrozív gázok, folyadékok és nagy nyomású közegek hőmérsékletének mérésére alkalmasak. Ezeknek a hőelemeknek a csatlakozási pontja a védőburok csúcspontjához van hegesztve, amely - mint, már fentebb is említettük - gyorsabb reakcióidőt biztosít, mint a földeletlen kialakításúak.

A földeletlen kialakítású hőelemeket olyan korrozív közegek esetén alkalmazzuk, melyek esetében fontos az érzékelő villamos szigetelése is a fizikai védelem mellett. A szigetelőanyag általában finom magnézium-oxid por.

A szabadon álló (kivezetett) kialakítású hőelemeket nyugvó vagy áramló nem korrozív közegek hőmérsékletének mérésére használjuk, abban az esetben, ha a rövid reakció idő elsőrendű fontosságú. A két drót csatlakozó pontja a védőburkon túl nyúlik, így biztosítva a gyors és egyben pontos mérést. A mérési hibát okozó szennyeződések és gázok beszivárgásának elkerülése érdekében a kivezetésnél a védőburok légmentesen zárt.

Hőelem referencia táblázat

| Betűjel | Összetétel | Hőmérséklet tartomány |
| --- | --- | --- |
| B | Platina-30% -Platina-6% Ródium | 0°C ... 590°C |
|  |  | 600°C ... 1190°C |
|  |  | 1200°C ... 1810°C |
| E | Chromega® - Konstantán | -260°C ... 340°C |
|  |  | 350°C ... 990°C |
| J | Vas - Konstantán | -200°C ... 490°C |
|  |  | 500°C ... 1190°C |
| K | Chromega® - Alomega® | -260°C ... 290°C |
|  |  | 300°C ... 840°C |
|  |  | 850°C ... 1370°C |
| N | Nikkel króm ezüst ötvözet - Nikkel ezüst ötvözet | -260°C ... 490°C |
|  |  | 500°C ... 1290°C |
| R | Platina-13% Ródium - Platina | -40°C ... 540°C |
|  |  | 550°C ... 1140°C |
|  |  | 1150°C ... 1760°C |
| S | Platina-10% Ródium - Platina | -40°C ... 540°C |
|  |  | 550°C ... 1140°C |
|  |  | 1150°C ... 1760°C |
| T | Réz - Konstantán | -260°C ... 390°C |