Лампа бактерицидная ДРТ 125-1

| Цена: 223.02 руб. на 2011-12-29 | Купить: Купить данный товар |
| --- | --- |

Увеличить фото Еще фотография Лампа бактерицидная ДРТ 125-1 (ТУ 16-675.013-83) ультрафиолетовая, разрядная, ртутная, высокого давления, дуговая, трубчатая (ДРТ-125-1, ДРТ125-1) предназначена для работы в установках, применяемых в медицине, биологии, сельском хозяйстве. Внимание! Облучение бактерицидной лампой ДРТ 125-1, когда она находится в поле зрения, может вызвать необратимые поражения глаз и ожоги открытых частей тела из-за воздействия ультрафиолетового излучения! Лампа бактерицидная ДРТ 125-1 рассчитана для работы в сети переменного тока частоты 50 Гц напряжением 220 В с соответствующим активным балластным сопротивлением (схему включения см. ниже в руководстве по эксплуатации). Зажигание бактерицидной лампы ДРТ 125-1 должно наступать в течение 1 минуты с момента подачи напряжения питания на лампу. Повторное включение бактерицидной лампы ДРТ 125-1 возможно только после её остывания, при этом время повторного зажигания должно быть не менее 15 минут. Лампа бактерицидная ДРТ 125-1 работает при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °C и относительной влажности 60% при температуре +20 °C. Рисунок 2 — Схематическое изображение бактерицидной лампы ДРТ 125-1 Таблица 1 — Технические характеристики медтехники Лампа бактерицидная терапевтическаяДРТ 125-1 Наименование Значение Напряжение питания (В) 220 Частота тока (Гц) 50 Мощность лампы после 10 ч горения, номинальная (Вт) 125 Мощность лампы после 10 ч горения, не более (Вт) 132 Напряжение зажигания лампы не более (В) 198 Время зажигания, не более (мин) 1 Напряжение на лампе, номинальное (В) 95 Напряжение на лампе, допустимое (В) 70–110 Сила электрического тока (А) 1,6 Световой поток, номинальный (лм) 1850 Световой поток, не менее (лм) 1730 Продолжительность горения (ч) 1000 Рабочее положение произвольное Габаритная длина (мм) 135 Диаметр колбы (мм) 22 Тип цоколя безцокольная Диапазон температур эксплуатации (°C) +10–+35 Масса не более (кг) 0,01 Распределение УФ-излучения бактерицидной лампы ДРТ 125-1 по областям A, B, C по отношению ко всей мощности излучения в процентах:  область A (UVA, UV-A, УФ-A), 315–400 нм — не более 21%  область B (UVB, UV-B, УФ-B), 280–315 нм — не более 25%  область C (UVC, UV-C, УФ-C), 230–280 нм — не более 11% Лампа бактерицидная ДРТ 125-1 применяется в различной медтехнике:  Терапевтическая и обеззараживающая медтехника: аппарат Солнышко ОУФК-01 (ниже можно купить/заказать)  Источники ультрафиолетового излучения (УФ-излучения), приборы по обеззараживанию воздуха и помещений (облучатели/рециркуляторы)  Камеры сохранения стерильности медицинского инструмента (инструментария)  Установки для обеззараживания воды Осторожно! Бактерицидная лампа ДРТ 125-1 содержит ртуть! — при установке и замене лампы следует соблюдать осторожность, не допуская её разрушения. В случае разрушения лампы ДРТ 125-1 необходимо собрать ртуть резиновой грушей, а место, где разбилась лампа, обработать 0,1% подкисленным раствором перманганата калия (1,0 г на 1 л воды с добавлением 5 мл концентрированной соляной кислоты HCl), затем обратиться к соответствующим специалистам по демеркуризации ламп и помещений.